Atividades

- Verificar se as mangueiras estão conectadas nos respectivos galões de água e esgoto;

- Ligar o equipamento na parte traseira e lateral;

- Ligar a CPU do equipamento, abrir o programa do Ebio 200 Plus e realizar o login;

- Ao iniciar, clicar na opção OK para o equipamento realizar o procedimento inicial de operação.

Lavagem das cubetas:

- Antes de iniciar a rotina, realizar a lavagem das cubetas.

- Clicar na opção “MAINTENANCE”;

- Clicar na aba “Washing & Background”;

- Escolher a opção “Cleaning Fluid”, digitar 250µL para dispensação da solução e clicar em OK;

- Nesse procedimento será adicionada a solução de limpeza nas cubetas de reação;

- Após finalização do procedimento, clicar na opção “Clean”;

- Nesse procedimento será realizada a limpeza das cubetas de reação.

Leitura do branco:

- Após finalização do procedimento de limpeza, clicar em “Read Blank” e depois salvar a leitura.

- Nesse procedimento, as leituras precisam ficar em verde.

Observação: a solução de limpeza deve ser adicionada ao frasco de 50mL e colocada na posição 28(W).

Cadastrar os produtos na rack de reagentes:

- Clicar na opção REAGENT;

- Escolher a posição para cadastrar o produto;

- No canto inferior direito, escolher o produto, volume do frasco (20mL, 50mL ou 70mL), o tipo de reagente (Reagente 1 ou Reagente 2) e clicar em “Modify”;

- Para verificar o volume de reagente, clicar na posição desejada e depois em “Start”.

Observação: da posição 1 a 28 é permitido cadastrar apenas o frasco de 50mL e na posição 29 a 56 é permitido cadastrar o frasco de 20mL ou 70mL.

Cadastrar calibradores:

- Clicar na opção ITEM SETTING;

- Clicar na opção “Calibration Par”;

- Escolher o produto para realizar o cadastro do calibrador;

- Clicar na opção “Calibration Setting” para habilitar a configuração;

- Escolher o tipo de calibração;

- Clicar na posição para cadastro, informar o número do lote, concentração, número da cup, clicar em “Edit Result” e salvar.

Cadastrar soro controles:

- Clicar na opção ITEM SETTING;

- Clicar na opção “CQ Parameter”;

- Clicar na opção “ADD” para adicionar um novo controle;

- Informar o número do lote, escolher os reagentes e salvar;

- Após salvar, informar a média (valor alvo) e o desvio padrão para cada produto.

Solicitar calibração e controle dos produtos:

- Clicar na opção PROGRAM INPUT;

- Escolher a opção “Calibration & CQ Input”.

- Solicitar calibração:

- Escolher os reagentes que serão calibrados, clicar na seta para esquerda e salvar;

- Solicitar controles:

- Clicar em “Add”, informar a posição do controle e escolher o controle desejado;

- Escolher os reagentes para dosar no controle, clicar na seta para direita e salvar.

Cadastrar lista de trabalho (pacientes):

- Clicar na opção PROGRAM INPUT;

- Escolher a opção “Sample Input”;

- Clicar em “Add”;

- Identificar a amostra, escolher os reagentes em ITEM LIST, clicar na seta para direta e salvar;

- Caso seja necessário replicar a amostra, clicar na opção INPUT, escolher a opção “Repeatability”, digitar a quantidade de vezes que a amostra será repetida, a posição e salvar;

- Para copiar a mesma lista, clicar na opção INPUT, digitar a quantidade de vezes que deseja copiar, a posição e salvar.

Iniciar as calibrações, controles e lista de trabalho:

- Após conferencia das posições dos reagentes, calibradores e controles, clicar na opção PLAY na aba superior e dar OK;

- O equipamento começará o procedimento.

Conferência dos resultados das calibrações:

- Clicar na opção ITEM SETTING;

- Escolher a opção “Calibration Par”;

- Escolher o produto para verificar o resultado;

- Nessa tela aparecerá o resultado de fator, absorbâncias e curva de calibração.

Verificação dos resultados da lista de trabalho (pacientes):

- Clicar na opção DATA PROCESSING;

- Escolher a opção “Print”;

- No canto direito, aparecerá os pacientes que foram cadastrados e testados;

- Para verificar os resultados, clicar em cima do paciente desejado, que aparecerá os resultados;

- Essa tela possui um campo de data, para escolha da data para verificação dos resultados.

Verificação dos resultados de controles e gráficos de CQ:

- Clicar na opção DATA PROCESSING;

- Escolher a opção “CQ Result Query”;

- Escolher o produto para verificação dos resultados dos controles;

- Optar pelo controle desejado;

- Nessa tela, conseguimos verificar o resultado de controle por dia ou mês. Além disso, podemos optar pelo tipo de gráfico de CQ, sendo Westgard, Soma Cumulativa ou Twin Plot.

Verificação das curvas

- Clicar na opção DATA PROCESSING;

- Escolher a opção “Curves”;

- Nessa tela conseguimos visualizar a curva de cada amostra, calibração e controle de qualidade.

Programar limpeza para prevenção de contaminação cruzada:

- Clicar na opção DATA PROCESSING;

- Escolher a opção “Data Maintenance”;

- Em “Project Test Order” pode-se programar a ordem de realização dos testes;

- E em “Prevent cross contamination” pode-se escolher um produto para realizar a limpeza a fim de evitar a contaminação cruzada. Nessa opção, podemos escolher a limpeza da agulha ou da cubeta de reação.

Criação de perfis ou itens calculados:

- Clicar na opção ITEM SETTING;

- Escolher a opção “Specific Item Parameters Setting”;

- Programação de perfis:

- Digitar o nome do perfil, escolher os produtos e clicar em salvar.

- Itens calculados:

- Digitar o nome do cálculo, unidade de medida, casas decimais, fórmula e clicar em salvar.

Verificação do status da amostra:

- Clicar na opção MONITOR;

- Escolher a opção “Sample Status”;

- Essa tela é para verificação do status da amostra, conforme mostrado abaixo.

Verificação do status do reagente:

- Clicar na opção MONITOR;

- Escolher a opção “Reagent Status”;

- Essa tela é para verificação do status do reagente, conforme mostrado abaixo.

Verificação do status da reação:

- Clicar na opção MONITOR;

- Escolher a opção “Reaction Status”;

- Essa tela é para verificação do status da reação, conforme mostrado abaixo.

Para desligar o equipamento:

- Clicar na opção EXIT;

- E escolher se deseja realizar a troca de usuário, reinicialização do software ou sair.

Manutenções

Limpeza das agulhas

- Diariamente deve realizar a limpeza da agulha de reagente/amostra, estação de lavagem e mixer (misturador), utilizando gaze e álcool.

Limpeza da estação de lavagem da agulha

- Diariamente deve realizar a limpeza do orifício da estação de lavagem da agulha, utilizando gaze e álcool.

Limpeza do prato	da refrigeração dos reagentes

- Diariamente deve realizar a limpeza do prato de refrigeração dos reagentes, utilizando gaze e álcool.

Limpeza do galão de água

- A cada 15 dias, deve realizar a limpeza do galão, utilizando água deionizada.

Referências

- Arquivos EBRAM.